# АНЕМОМЕТР

# СИГНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ

# АСЦ – 3

# ТКрЭ 202108.000 ПС

# Паспорт

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение анемометра	3

2. Технические характеристики	3

3. Комплектность	4

4. Техническое  описание	5

5. Требования безопасности	7

6. Подготовка к работе	7

7. Порядок установки и работы	8

8. Техническое обслуживание	10

9. Правила хранения	10

10. Транспортирование	11

11. Свидетельство о приемке	11

12. Свидетельство о поверке	11

13. Гарантийные обязательства	12

14. Свидетельство об отгрузке.	12

Приложение А	13

Учет технического обслуживания

(регламентных, профилактических работ, поверок)

Приложение Б	14

Общий вид АСЦ-3

# 1 Назначение анемометра

1.1 Анемометр цифровой сигнальный АСЦ-3 предназначен для определения скорости воздушного потока (ветра) в промышленных условиях, выделения опасных ветровых порывов и включения при этом сигнальных устройств.

1.2 Анемометр предназначен для установки на существующие типы башенных, портальных, козловых кранов и другие объекты, требующие оборудования устройствами аварийной ветровой защиты.

1.3 Применение АСЦ-3 регламентируется “Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (машин) ПБ 10-382-00” и ГОСТом 1451-77 “Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения”.

1.4 Датчик ветра рассчитан на установку на открытом месте таким образом, чтобы обслуживаемый объект не создавал для датчика ветровой “тени”. Блок контроля должен устанавливаться так, чтобы был обеспечен надежный обзор светового табло во время работы.

# 2 Технические характеристики

2.1 Диапазон индикации скорости ветра от 1,8 до 32 м/с.

2.2 Диапазон измерения скорости ветра и установки порогов срабатывания в виде задания уставки предельной скорости ветра Vпр  от 10 до 32 м/с с шагом 0,1 м/с.

2.3 Предел допускаемой  погрешности  измерения и порога срабатывания по предельной скорости ветра Vпр не более ±(0,5+0,05V) м/с, где V- измеренная скорость.

2.4 Блок контроля обеспечивает цифровую индикацию скорости ветра с дискретностью отсчета 0,1 м/с. Количество знаков отсчета - 3.

2.5 Предусмотрена встроенная световая и звуковая сигнализация порогов “ВНИМАНИЕ”  выше  90%  от Vпр   и   “ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ”

выше Vпр.

2.6 В анемометре предусмотрены встроенный контроль значения  уставки предельной скорости ветра и проверки срабатывания сигнализации.

2.7 При превышении скоростью ветра предельного значения, по истечении времени задержки, необходимой для отсечки кратковременных порывов, формируется сигнал «ОПАСНО» и включается внешнее сигнальное устройство.

2.8 Допустимый ток во внешней нагрузке не должен превышать:

- 3 А при питании от сети переменного тока напряжением 220В;

- 5 А при питании от сети постоянного тока напряжением до 
30 В.

2.9 Время задержки сигнала на срабатывание регулируется от 
0 до 10 с.

2.10 В анемометре предусмотрена энергонезависимая память для хранения режимов настройки:

- времени задержки на включение сигнализации от порывов ветра;

- предельной скорости ветра Vпр;

Доступ к памяти закрыт. Перенастройка информации из памяти осуществляется специалистами специализированных организаций.

2.11 Электрическое питание анемометра осуществляется от:

1) сети переменного тока напряжением ()В  частотой (50±1)Гц;

2) от источника постоянного тока напряжением от 9 до 30 В.

2.12 Потребляемая мощность не более 3 ВА.

2.13 Масса и габаритные размеры не более значений указанных в 
таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Наименование | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик скорости ветра | 0,4 | ( 190х290 |
| 2 | Блок контроля | 0,7 | 117х144х60 |

2.14 Климатическое исполнение:

для датчика - У1 ГОСТ 15150-69;

для блока контроля – У2 ГОСТ 15150-69.

2.15 Степень защиты по ГОСТ 14255-69:

для блока контроля - IP 50;

для датчика - IP 54.

2.16 Условия эксплуатации анемометра:

1) датчик скорости ветра — от минус 50 до плюс 65 °С, и относительной влажности до 95 % при температуре воздуха плюс 30 °С;

2) блок контроля — от минус 40 до плюс 55 °С, и относительной влажности до 90 % при температуре плюс 30 °С.

2.17 Установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1 и рис. 2.

2.18 Срок службы анемометра не менее 10 лет.

# 3 Комплектность

3.1 Анемометр состоит из составных частей, перечисленных в

таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Датчик ДСВ-2 (Крыльчатка, труба, гайка, преобразователь, уплотнительная шайба) | 1 |  |
| Блок контроля АСЦ-3 | 1 |  |
| Кабель питания | 1 |  |
| Кабель датчика | 1 | Длина соединительного кабеля датчика должна оговариваться в заказе. |
| Упаковка | 1 |  |
| Винт М4-6gx10.36.016 | 2 |  |
| Винт М4-6gx35.36.016 | 4 | Зам. М4х12 |
| Винт М5-6gx10.36.016 | 1 |  |
| Винт самонарезающий 5х10 | 4 |  |
| Гайка М4-6Н.6.016 | 4 |  |
| Шайба 4.01.016 | 4 |  |
| Петля крепежная MF-001 | 4 |  |
| Паспорт ТкрЭ 202108.000 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации ТКрЭ 202107.000 РЭ | 1 | Для сервисных центров или по дополнительной заявке. |
| Комплект ЗИП: - крыльчатка ТКрЭ 202105.200 - гайка ТКрЭ 202105.003 - шайба ТКрЭ 202105.002 | 1 1 1 |  |

# 4 Техническое описание

4.1 Анемометр (см. рис. 1, 2) состоит из датчика скорости ветра, блока контроля, кабеля (соединительного, питания и нагрузки).

Анемометр предназначен для определения скорости воздушного потока (ветра) в промышленных условиях выделения опасных ветровых порывов и включения при этом сигнальных устройств.

# Рис.1

Рис. 2

При достижении скорости ветра более 90 % от Vпр включается предварительная световая и звуковая сигнализация “ВНИМАНИЕ”. При дальнейшем увеличении скорости ветра и достижении порывами предельного значения включается световая и звуковая сигнализация «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ». При длительности порыва ветра, превышающего время задержки включается сигнализация “ОПАСНО” и срабатывает реле внешней нагрузки.

# 4.2 Устройство составных частей анемометра.

4.2.1 Датчик скорости ветра (Рис. 1) состоит из преобразователя 1, в нижней части которого находится разъем 2 для подключения соединительного кабеля. На ось преобразователя устанавливается крыльчатка 3 и фиксируется гайкой 4 через уплотнительную шайбу 5. Собранные таким образом детали датчика помещаются в специальную трубу 6 и зажимаются винтами 7. Для крепления датчика на объекте используется стопорный винт 8.

4.2.2 Блок контроля (Рис. 2)

На передней панели расположены трехразрядное цифровое табло; световые индикаторы: «ОПАСНО», «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ», «ВНИМАНИЕ», «СИГНАЛ»; звуковой сигнализатор; кнопки: «К» - контроль, «Р» - режим, «+», «-» . После заводской регулировки прибор опечатан. Место установки пломбы поз.1 на рис. 2.

Через разъемы блока контроля подключается кабель датчика, кабель питания, кабель подключения исполнительного устройства (нагрузка).

Для крепления блока контроля имеются на корпусе четыре отверстия.

4.2.3 Соединительный кабель датчика — двухпроводный экранированный кабель, одним концом подключается к разъему блока контроля, а другим к разъему датчика.

4.2.4 Кабель питания — провода, по которым осуществляется питание ~220 В или =24/12 В.

Кабель нагрузки - провода, по которым осуществляется управление внешней сигнализацией.

Кабель питания и нагрузки выполнены на одном разъеме и подсоединяются к блоку контроля.

# 5 Требования безопасности

При эксплуатации анемометра от сети ~220 В необходимо выполнять соответствующие меры безопасности.

# 6 Подготовка к работе

6.1 Подготовка к работе включает в себя следующие операции.

6.1.1 Извлечь анемометр из упаковочной коробки, проверить визуально отсутствие механических повреждений и комплектность.

6.1.2 Произвести сборку датчика скорости ветра, для чего к разъему - 2 датчика - 1 (Рис. 1) подсоединить соединительный кабель, предварительно пропустив его через трубу - 6, и закрепить корпус преобразователя к трубе двумя винтами - 7; затем установить на ось преобразователя - 1 крыльчатку - 3 и закрепить ее специальной конической гайкой - 4, предварительно установив уплотнительную шайбу - 5.

6.1.3 Проверить исправность блока контроля и работу совместно с датчиком, для чего: подключить кабель к разъему блока контроля, вилку кабеля питания включить в сеть 220 В (при питании постоянным током подключить провода питания к сети ±24 В или ±12 В). Проверить значения уставки по предельной скорости ветра и функционирование сигнализации. Для этого нажать кнопку «К» (рис.2) и удерживать в этом положении. На табло высветится значение уставки и произойдет включение светодиодов «ВНИМАНИЕ», «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ», «ОПАСНО». Убедившись в исправности, отпустить кнопку «К». Время нажатия не должно превышать 2 мин.

6.1.4 В случае необходимости изменения значения уставки предельной скорости ветра или времени задержки срабатывания запись нового значения произвести в соответствии с руководством по эксплуатации ТКрЭ 202107.000 РЭ на предприятии-изготовителе или в сервисном центре имеющим лицензию.

# 7 Порядок установки и работы

7.1 Выбрать место для установки датчика скорости ветра на конструкции объекта, руководствуясь тем, чтобы выбранное место было максимально открытым и чтобы обслуживаемый объект не создавал  для датчика ветровой “тени”.

7.2 Произвести сборку датчика скорости ветра и подключить к нему соединительный кабель, как указано в п.6.1.2.

7.3 Установить датчик скорости ветра на вертикальный штырь, диаметром, равным внутреннему диаметру соединительной трубы, так, чтобы соединительный кабель не был зажат между ними, и зажать стопорным винтом.

Датчик устанавливается на посадочное место, предусмотренное заводом-изготовителем крана: штырь или выдвижная штанга с посадочным диаметром 32 мм. В случае отсутствия посадочного места в верхней части поворотной головки крана приваривают стержень необходимого диаметра.

7.4 Укрепить соединительный кабель в нескольких местах конструкции так, чтобы исключить возможность провисания кабеля.

7.5 Установить и закрепить проверенный по пункту 6 блок контроля используя четыре винта.

Блок контроля должен устанавливаться так, чтобы был обеспечен надежный обзор светового табло во время работы.

7.6 Подключить к блоку контроля через разъемы соединительный кабель датчика и кабель нагрузки и нагрузки (Рис.3).

7.7 Сделать соответствующие подключения к коммутационной коробке объекта для обеспечения электрического питания блока контроля АСЦ-3 (Рис.3).

Выход с блока контроля (нагрузка) Х1/1, Х1/2 необходимо подключить в цепь питания внешней сирены (Рисунки 3 и 4) соответственно для ~220 В или  9…30 В.

7.8 Включить питание на объекте, тем самым электрическое питание одновременно подается и на блок контроля;

7.9 Проверить работоспособность анемометра, как указано в п.6.1.3.

Схема подключения по переменному напряжению

Рис. 3

Схема подключения по постоянному напряжению

Рис. 4

# 8 Техническое обслуживание

8.1 Виды и периодичность работ по техническому обслуживанию и освидетельствованию указаны в табл. 3.

8.2 Расконсервация, монтаж, наладка, эксплуатация и обслуживание прибора должны проводиться в соответствии с требованиями ТУ, руководства по эксплуатации.

8.3 Монтаж, настройку и пломбирование прибора на кранах имеют право производить:

- предприятие-изготовитель устройств;

- предприятия-изготовители кранов;

- специализированные организации,  имеющие лицензии  на  право установки и настройки приборов безопасности кранов.

8.4 Поверку анемометра проводить в соответствии с методикой поверки ТКрЭ 202107.000 РЭ.

# Таблица 3

| Вид технического обслуживания, периодичность | Технические требования | Порядок работ при обслуживании |
| --- | --- | --- |
| 1. Еженедельно внешний осмотр и контроль работоспособности | Анемометр должен быть чистым, не иметь механических повреждений, на цифровом табло должна фиксироваться скорость ветра, при проверке работоспособности должна осуществляться световая и звуковая сигнализация | Анемометр протереть влажной тканью и очистить от пыли. Проверить работоспособность по пп. 7.8-7.9 |
| 2. Два раза в год сезонные профилактические работы | Чашки крыльчатки датчика должны быть очищены от пыли, грязи. Подшипники должны быть промыты и заправлены смазкой | Снять датчик, снять крыльчатку и соединительную трубу, промыть бензином полости лабиринтного соединения и чашки крыльчатки. Отвернуть винты крепления разъема, протереть торцевые части шарикоподшипников и смазать приборным маслом МПВ ГОСТ 1805-76. |
| 3. Поверка – один раз в год | Анемометр должен быть поверен в соответствии с руководством по эксплуатации ТКрЭ 202107.000 РЭ | Поверку осуществляют организации, имеющие лицензию на проведение данных работ. |

# 9 Правила хранения

Условия хранения анемометров должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии пыли и примесей агрессивных паров и газов.

# 10 Транспортирование

Анемометры в упакованном виде могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, а при транспортировке авиатранспортом в отапливаемых герметичных отсеках и должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

# 11 Свидетельство о приемке

Анемометр сигнальный цифровой АСЦ-3, заводской №__________   соответствует ТУ 4311-012-21064151-99 и признан годным к эксплуатации.

Прибор настроен на предельную скорость ветра Vпр	_____________ м/с

Время задержки на срабатывание				_____________ с.

# Дата выпуска _________________________

Подпись лица ответственного за приемку_________________________

М.П.

# 12 Свидетельство о поверке

Действительно до  «____» _______________ 200__ года.

Средство измерения анемометр сигнальный цифровой АСЦ-3, 
заводской номер ______________ 
	поверено в соответствии с методикой поверки ТКрЭ 202107.000 РЭ

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо

Поверитель		__________	____________________

Подпись			 Фамилия

# «___» ___________ 200___ года

# 13 Гарантийные обязательства

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых анемометров всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течении:

13.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента отгрузки.

13.3 При нарушении сохранности пломб на приборе, механических повреждениях блока контроля, датчика с крыльчаткой и соединительных кабелей претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия-изготовителя:

600009, Россия, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.66

НПО “Техкранэнерго”

Тел/факс: ( 4922 ) 33-19-07.

# 14 Свидетельство об отгрузке.

Анемометр сигнальный цифровой АСЦ - 3  № __________ упакован и отгружен в адрес потребителя.

Дата отгрузки   _____________________

# М.П.

# Отгрузку произвел___________________

# Приложение А

### Учет технического обслуживания

### (регламентных, профилактических работ, поверок)

| Вид технического обслуживания | Дата проведения | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение Б

### Общий вид АСЦ-3

1.Блок контроля  2. Датчик скорости ветра ДСВ-2